CMU200操作规范

- 开机界面的简介：

对于CMU200的电源开关在该仪器面板的左下脚，按下该键后，设备进行自检（初始化），当初始化结束后按Menu Select ,屏幕就会显示以下两个菜单项：Basic Functions 和GSM Mobile Station 。为了进行和手机通信，此时我们必须选择第二项：GSM Mobile Station，此时可以通过其面板上的箭头键或旋转旋钮来选择，在GSM Mobile Station菜单下它包括三个频段：GSM900、DCS1800、PCS1900,对于我们国内使用的频段为GSM900和DCS1800,PCS1900未利用因此我们暂对它不进行考虑；但对于出口到国外的产品我们在设计时对它的电性能指标也作严格的要求。这时我们可以选择三个频段中任何一个作参考，按平时我们测试的习惯先测试GSM900，这里我们就选择以GSM900为例进行解说。当选择该键后，它下面有两项：NonSignalling和Signalling.  根据测试需要我们选择第二项：Signalling,在该项下面有以下几项：A、Overview;B、Power;C、Modulation;D、Spectrum、E、Receiver   Quality; F、Audio 共六项，下面对其进行介绍：

1、若选择第一项Overview 它下面包括以下三项：a、p/t Normal  GMSK   b、Extphase Error GMSK   c、Overview 8psk ,若要选择其中某一项也可通过旋纽或箭头键来选择，对于是否选择哪项，主要是看屏幕上蓝色对话框来确定，若该方框落在那一项上面就表示该项被选中，此时按回车键ENTER或按旋纽向里按一下即可。对于CON/HALT按其中任何一项，都会出现一个对话框：GSM900 Connection Control  此对话框上方有一个手机图标在跳动，若此图标或处于静止状态中，可按Connection 后，再按Signal  on.

2、若选择Power ,它下面包括八项：a、p/t Normal GMSK ;b、p/t Normal 8psk ;C、p/t mulltislot; d、power Frame ; e、power slot Graph ; f、power slot Table; g、power pcl ;h、power access Burst;按其中任何一项，也会出现GSM900 Connection Control  此对话框上方有一个手机图标在跳动，若此图标或处于静止状态中，可按Connection 后，再按Signal  on.。

3、若选择modulation后，它包括五项内容：A、Overview 8psk ; B、Errvect Magn 8psk C、Magntude Error 8psk  D、Extphase Error Gmsk  E、Phase Error 8psk 选择其中任何一项也会出现GSM900 Connection Control，右边Signal  on.对话框。

4、若选择Spectrum,它包括A、Modulation Gmsk  B、Modulation 8psk C、Switching Gmsk D、Switching 8psk,选择其中任何一项也会出现GSM900 Connection Control，右边Signal  on.对话框。

5、若选择Receiver Quality ,它包括A、BER   B、BER Average  C、Neighbour Cells.

- 测试前设置

进入右边的GSM900 Connection Control,右边Signal  on.对话框。

  - 屏幕下方有Connection 按钮用于选择通信链路的开与关，若按下该键，选择右边上方的Singnal Off,该CMU200通信链路处于关闭状态，若按下 Singnal On处于打开状态，该按键是手机与CMU200通信与否的关键，往往被很多同事忽略。

  - 屏幕下方有一个MS Signal 按键，它是移动台选择键，按一下它将会显示Setup对话框，再按一下它将会显示一个关于功率等级的PCL，一般我们将设置为5，此时按下PCL，输入数字键5即可。

  - 屏幕下方有一个BS Singal 键，按一次会显示Setup的对话框，再按一次就会显示一个关于信道的对话框，一般情况下业务电平TCH Level设置为－60，业务信道TCH Channel 设置为61，广播电平也设置为－60，其他不用进行更改。

  - 至于下方的Network不用进行任何设置。

  - RF主要是进行一个线顺绳的补偿。

    - RF output 输出端口选择，若我们使用的是RF2,可先按RF Output ,再通过旋转旋钮来选择，此时RF2上面的指示灯将点亮，在调节这三项的任何一项时，可以看到CMU200面板上接线桩上面的指示灯会显示发亮。

    - EXT.Att.Output是所使用端口的输出补偿值，对于平时我们使用的点测，一般900M设置为0.3dB，1800M设置为0.5 dB，该值的大小与线绳的长度与大小有关，线绳越长或越大，补偿越大；反之补偿越小。对于耦合测试一般900M设置为6dB，1800M设置为22dB，该值的大小与线绳的长度与大小有关，线绳越长或越大，补偿越大；反之补偿越小。

    - RF Input是输入端口选择，若我们使用的是RF2,可先按RF Output ,再通过旋转旋钮来选择，此时RF2上面的指示灯将点亮，在调节这三项的任何一项时，可以看到CMU200面板上接线桩上面的指示灯会显示发亮。

    - EXT.Att.Input 是所使用端口的输入补偿值，对于平时我们使用的点测，一般900M设置为0.3dB，1800M设置为0.5 dB，该值的大小与线绳的长度与大小有关，线绳越长或越大，补偿越大；反之补偿越小。对于耦合测试一般900M设置为6dB，1800M设置为22dB，该值的大小与线绳的长度与大小有关，线绳越长或越大，补偿越大；反之补偿越小。

  - Sync不用作任何更改，右下角都是选择1，若是选择2后应再按一下让其转化为1.

- 开机连接测试。

对于CMU200的测试分为点测和耦合测试。

点测就是将补偿值900M设置为0.3dB，1800M设置为0.5 dB，用一根大约20CM左右的射频线把手机和CMU200连接起来，射频线是我们自己做的，它两端有与CMU200连接的专用连接头，同时有与手机连接的专用点测头。

耦合测试将900M设置为6dB，1800M设置为22dB，将手机放在一个专用测试屏蔽箱内，在箱里面有一个放手机的夹具，将手机关机后放在夹具上再开机，开机后立即关闭屏蔽箱过几秒，再打开屏蔽箱拨112号码后关闭屏蔽箱。此时CMU200与手机进行通信，我们将CMU200可以看作是基站，接通后我们从CMU200上可以获得很多信息，我们可以将这些信息填到专用的测试表格上。具体有以下内容：

1、Overview 该项包括：发射功率当前值（Avg.Burst Power ccurrent）,接收电平RX Level,接收质量RX Quality,手机每一信道、每一功率等级对应的功率不同，可以通过屏幕右边的MS Signal下面的PCL选择功率等级，BS Signal下面的Channel 选择信道。对于900M频段：当TCH Level菜单下面的Used Ts为－60dB时，对应的接收电平为48－52dB；当TCH Level菜单下面的Used Ts为－80dB时，对应的接收电平为28－32dB；当TCH Level菜单下面的Used Ts为－102dB时，对应的接收电平为 8－12dB；当TCH Level菜单下面的Used Ts为－104dB时，对应的接收质量应小于或等于4；当TCH Level菜单下面的Used Ts为－80dB时，对应的接收质量应小于或等于1；当TCH Level菜单下面的Used Ts为－60dB时，对应的接收质量应小于或等于1。

2、Power 为手机的发射功率，在此菜单下可以看到不同功率等级与不同信道所对应不同发射功率都将显示出来，在操作中若按下此按键出现Ramp包络曲线，此时按下屏幕右边的Applico1 Applico2 ,就会在屏幕下方出现P/t Normal Gmsk ,P/tNormal 8psk,P/tmultislot,P/Frame,P/slot Graph,P/slot Table,P/PCL,此时按下P/PCL就会出现相应的发射功率。

3、Modulation(调制相位)

在此栏内可以看到相位当前值Phase Error和峰值相位Rms  peak ,对应值在max/min栏可看出，同时可以看到Frequency Error对应于max/min栏内的频率误差，不同的信道有不同的相位误差和不同的频率，，通过屏幕的右边BS Singal下面的channel来选择信道，至于功率等级不作要求，不同功率等级对应于同一信道他它们的值相差不是很大，测试完后按Menus返回主菜单桌面。

4、Spectrum

该项是观察频谱，频谱分为开关频谱Switching、调制频谱Modulation、调制与开关频谱Modulation&Switching三种情况，同样也是根据屏幕右边的BS Singal下面的channel来选择信道，至于功率等级Ms Signal不作要求，不同功率等级对应于同一信道他它们的值相差不是很大，测试完后按Menus返回主菜单桌面。

5、Receiver Quality对应接收灵敏度，按屏幕右边BS Singal下面的channel来选择信道，输入信道后，按下旁边的TCH Lever BER,调整该项目下面的Used Ts值，该值都是负值，以屏幕左上角Class II≤2.4%为基准，若超出2。4％是我们不需要的结果，调整Used Ts使其小于2，4％，此时Used Ts的值是我们所说的接收灵敏度。

测试灵敏度时要注意：

1）进入Receiver Quality项目后，屏幕右上角第二个按键BER前面HLT为黄色时，即Class II处于静止状态，这时应先按Application后，再按BER verage, Class II处于变化状态，再按下屏幕右边BS Singal下面的channel来选择信道测试相应的灵敏度。

2）进入Receiver Quality项目后，若屏幕左上角Class II的值为大于2。4％时，该地方将显示红色，这时选择好需要测试的信道输入数值，再按旁边的的TCH Lever BER 降低Used Ts的数值；若屏幕左上角Class II的值在小于2。4％时，该地方将显示红色，此时按屏幕右上角第二按键BER Average 屏幕显示Stop Condition、Average、Meas Mode此时还需要再按一下BER Average，此时有两项可以选择：Control和Limits 我们应选择Limits，按下该键后也有两项BER和BER Average,这时我们应选择第二项BER Average（用旋转旋钮来选择），在选择下面的Class II Bits设置为2。4％，按回车键选择相应的信道，就可以测试相应的灵敏度。

若在前面没有测试接收电平和接收质量，也可以在此对话框中进行相应测试。