目   录

频谱分析仪操作指南	1

第一节 仪表板描述	1

一、前面板	1

二、 后面板(略)	6

第二节   基本操作	6

一、菜单操作和数据输入	6

二、显示频谱和操作标记	8

三、 测试窗口和显示线	12

四、利用横轴测试频率	16

五、 自动调整	19

七、 UNCAL信息	22

第三节  菜单功能描述	24

频谱分析仪操作指南

# 第一节 仪表板描述

## 一、前面板

这部分包括前面控制板详细的视图、按键解释和显示在那些图片上的连接器，这可从频谱仪的前部面板看到，共分为九个部分，如下所述：

1、显示部分

ADUANTEST R3131  SPECTRUM ANALYZER 9kHz-3GHz

Active

off

1                 2       3      4      5       6     7

| 控制 |  | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 液晶显示(LCD) | 显示轨迹和测试数据 |
| 2 | 活动区域 | 显示输入数据和测试数据 |
| 3 | 软菜单显示 | 显示每个软按键的功能（同时一直到7） |
| 4 | 对比度控制 | 校准显示亮度 |
| 5 | ACTIVE OFF键 | 关掉活动区域移开任何显示的信息 |
| 6 | 软按键 | 七个键相应于显示在左边的软菜单；按一个软按键选择相应的菜单项目 |
| 7 | RETURN键 | 用于返回屏幕显示到分级软菜单结构的上一级菜单 |

2、电源开关/连接器部份

1                  4             3                     2

POWER                 TG OUTPUT               RF  INPUT2                          RF INPUT1

〓              50Ω

| 控制 |  | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | POWER 开关 | 转动电源的开或关 |
| 2 | RF INPUT1连接器 | N-型输入连接器50欧姆 分析器输入连接器：频率范围是9千赫兹到3G赫兹 最大输入电平是+20dBm（INPUT ATT≥20dB）或 ±50VDC 最大（R3131） 最大输入电平是+30dBm（INPUT ATT≥30dB）或 ±50VDC 最大（R3131A） |
| 3 | RF INPUT2连接器 | （未使用） |
| 4 | TG OUTPUT连接器 | TG输出连接器 频率范围是100千赫兹到3G赫兹 仅当选项74被装备时才有效 |

3、软盘驱动部分

1

3          2

| 控制 |  | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 驱出按钮 | 用于从驱动器中弹出软盘 |
| 2 | 软盘驱动门 | 在这里插入软盘 |
| 3 | 通路灯, | 当软盘正进入驱动器中开启 |

4、MEASUREMENT部分

FREQ     1

SPAN     2

LEVEL      3

- □

REPEAT      5

STOP

SINGLE        6

TG         7

| 控制 |  | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | FREQ键 | 设置中心频率 |
| 2 | SPAN键 | 设置频率跨距 |
| 3 | LEVEL键 | 设置参考电平 |
| 4 | SWEEP灯 | 当扫描正在运行时开启 |
| 5 | REPEAT（START/STOP）键 | 执行连续扫描或重新扫描 |
| 6 | SINGLE键 | 执行单一扫描或重新扫描 |
| 7 | TG键 | 设置TG功能 仅当选项74被装备时才有效 |

5、DATA 部分

DATA

7

8

9

4

5

6

1

2

3

0

。··

-

+d Bm

dB

-dBm

sec

mv

msec

ENTER

μsec

GHz

MHz

kHZ

Hz

△

▽

CAL

EMC

PK SP

1       2           3                 4      5

| 控制 |  | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数字键 （附加功能键） EMC CAL | 有十个数字键（0到9）和小数点键。通过按SHIFT键能进入附加功能。 为EMC测试设置条件 为频谱分析仪执行校准 |
| 2 | BK SP（-）键 | 消除输入的数字或输入减号（-） |
| 3 | 单位键 GHZ键 MHZ键 KHZ键 HZ（ENTER）键 | 这些用于选择一个单位或输入一个值 （见表格2-1） |
| 4 | 步进键 | 在步进中输入数据 |
| 5 | 数字钮 | 精确调节输入的数据 |

表格2-1单位键设置

|  | 频率 | 时间 | 电平 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | dBm | dBμV | dBmV | Watts | Volts |
| GHZ键 | GHZ | — | + dBm | + dBμV | + dBmV | — | — |
| MHZ键 | MHZ | 秒 | - dBm | - dBμV | - dBmV | W | V |
| KHZ键 | KHZ | 毫秒 | — | — | — | mW | mV |
| HZ（ENTER）键 | HZ | 微秒 | — | — | — | μW | μV |

6、MARKER部分

MARKER

1      PK SRCH    MKR          2

3      MAK        MEAS          4

| 控制 |  | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PK SRC键 | 搜索轨迹的峰值点 |
| 2 | MKR键 | 显示标记 |
| 3 | MEAS键 | 设置测试方式 |
| 4 | MAK→键 | 获得标记值，以便使用这数据作为其它功能 |

7、 CONTROL 部分

CONTROL

1           BW      TRIG      PAS/FAIL          3

6           SWEEP   TRACE    DISPLAY           4

2               5

| 控制 |  | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | BW键 | 用于设置分析带宽 (RBW)和视频带宽(VBW) |
| 2 | TRIG键 | 用于设置触发状态 |
| 3 | PAS/FAIL键 | 用于设置电平窗口的状态和检测遇到的情况 |
| 4 | DISPLAY键 | 用于设置显示线、参考线，等 |
| 5 | TRACE键 | 用于设置轨迹功能 |
| 6 | SWEEP键 | 用于设置扫描时间 |

8、SYSTEM部分

SYSTEM

- REMOTE

LOCAL          1

PRESET

CONFIG            2

- SHIFT

3

SAVE

RECALL           4

COPY             5

| 控制 |  | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | LOCAL键 RIMOTE灯 | 脱离GPIB远程控制 灯亮时，表示频谱分析仪处于远程方式中 |
| 2 | CONFIG键 PRESET键（SHIFT，CONFIG） | 设置界面的操作状态等 使频谱分析仪复位到厂商默认的设置 |
| 3 | SHIFT键 | 作为确定键，允许进入附加功能（这键上有蓝色标贴）。当按SHIFT键时，LED灯亮，切换到下一个键 |
| 4 | RECALL键 SAVE键（SHIFT，RECALL） | 回忆前面的数据 存储数据 |
| 5 | COPY键 | 获得屏幕数据的硬拷贝 |

9、混杂的部分

AUTO          POWER

TUNE COUNTER MEASURE

1         2        3    4

| 控制 |  | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AUTO TUNE键 | 自动显示最大峰值 |
| 2 | COUNTER键 | 作为计数器，用于测试频率 |
| 3 | POWER MEASURE键 | 进行功率测试 |
| 4 |  | （未使用） |

10、屏幕注释

ADVANTEST R3131                       DEC 3  10:28:36

Avg A

REF  -20..0dBm       *ATT  10dB      A＿avg    B＿avg

10 dB/ (75Ω) HOLD                       Smp1     Smp1      Avg A

ΔMarker          ON/OFF

AVG TIMES A                           800.00MkHz

#20                     ▽              34.83dB            Avg A

PSE/CONT

Avg A  10/20

Avg B  10/20                                                Avg A

DL 4.9dB              UNCAL                             CONT/SGL

RL –68.7 dBm

SQL –76.9 dBm

CENTER 800.0000MHz         SPAN 20.0kHz

*RBW 3kHz    *VBW 1kHz           *SWP 50ms

ATTENTION 001

Span is set 0Hz.

Pls change span

4   5   6    7      8             9

1

2

3

20                                                           10

19

18

11

12

17     16     15        14       13

图1屏幕注释

| 注释 |  | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标题 | 显示（与其它数据区别）当前数据标题 |
| 2 | 参考电平 | 当前参考电平 |
| 3 | 振幅比例 | 当前振幅比例刻度 |
| 4 | 75Ω模式指示器 | 指示输入阻抗是75Ω（如果输入阻抗是50Ω没有指示） |
| 5 | HOLD模式指示器 | 指示面板键被设置成HOLD方式 |
| 6 | RF衰减 | 在人工的模态中设置时，在当前衰减电平.ATT前加了一个星号（＊） |
| 7 | 轨迹 | 当前选择的轨迹方式和搜索方式 |
| 8 | 日期 | 当前日期和时间 |
| 9 | 软菜单 | 菜单项目相应于功能键 |
| 10 | 标记区域 | 标记频率和标记电平 |
| 11 | UNCAL信息 | 指示测试没被校准 |
| 12 | 信息窗口 | 显示出现的错误信息 |
| 13 | 频率跨度或停止频率 | 当前显示的频率跨距显示可能不同于当前的活动作用） |
| 14 | 扫描时间 | 单一扫描的时间 〔在人工模态中设置时，SWP前部增加一个星号（＊）〕 |
| 15 | 视频带宽（VBW） | 频率被选择为视频带宽滤波器 〔在人工模态中设置时，VBW值前加了一个星号（＊）〕 |
| 16 | 中心频率或开始频率 | 指示当前显示的中心频率〔当在人工模态中设置的时候在显示的RBW值前加了一个星号（＊）〕 |
| 17 | 分辨率带宽（RBW） | 显示当前的分辨率带宽（当在人工模态中设置的时候在RBW前加了一个星号（＊）） |
| 18 | 线路设置显示 | 指示了显示线、参考线和噪声抑制线的值 |
| 19 | 平均数显示 | 显示平均数 |
| 20 | 活动区域 | 显示当前的活动功能和它们相关值 |

## 二、 后面板(略)

# 第二节   基本操作

## 一、菜单操作和数据输入

用面板按键和选项去操作频谱分析仪。使用面板键时，一个常见的菜单会显示在屏幕的右边。但是，有一些键没有相关的软菜单，如AUTO TUNE和COPY键。

每菜单选项与功能键一一对应。选择一个菜单，需要按相应的功能键。在一些情形中，按功能键显示附加选项。下面的例子指出了仪表板和软按键功能的多少。

1、选择菜单

按LEVEL键显示用于安装测试的菜单。

参考线值显示在活动区域中，电平菜单显示在屏幕的右边，显示如下

Ref Level

ATT AUTO/MNL

dB/div

Linear

Units

Ref Offset ON/OFF

2、输入数据

当一个值显示在激活区时，你可利用数字键、步进键或数据旋钮改变它。

- 利用数字键输入数据

可利用下面的键输入数据：数字键（0到9），小数点键，和退格（BK SP）或减号（－）键。如果你使用数字键时出错，你可用退格（BK SP）键删除最近输入的数字。如果你没有输入任何数据，按BK SP键输入一个减号（－）。数据输入后，按ENTER键或其它单位键之一完成操作。

注意：当按控制板上任何一键时，用数字键输入的数据没有中断，可以用终止器终止。

例如：用数字键设置参考电平为-20dBm：按-、2、0和GHz（+ dBm）键或2、0和MHz(-dBm)键。

- 利用步进键输入数据

通过前面定义的步进大小的步进键用于输入数据。按▽步进键减小数据；按△步进键增大数据。利用步进键输入数据而且看屏幕上的激活区域。你也可手动员定义步进大小。

例如：下面的例子用数字键设置参考电平为0dBm：按▽步进键。这设置参考电平为-10.0dBm。如果你再次按△步进键，电平被设置成0dBm。

- 利用数据旋钮输入数据

在预先确定的显示分析单位中，用数据旋钮来输入数据。这便于很好地调节已经输入的数据。

例如：利用数据旋钮去设置参考电平为0.5 dBm，顺时针旋转旋钮。这以0.1 dBm的增量增加参考电平。

连续地旋转它直到在激活区域指示是0.5dBm。

顺时针转动数据旋钮计数器减小参考电平。

- ACTIVE OFF

按ACTIVE OFF键， 关掉活动区域和删除任何显示的信息。如果活动区域关闭，你不可输入数据。按仪表上的任何键，再次打开活动区域。

3、菜单结构

通过按“1/2_more”或   键你可进入接下来的次菜单。

另外，有其它类型的功能键，它被用于固定在两个设置之间（ON/OFF，AUTO/MNL等）。当前的活动设置中，这些键被加上下划线。

按MKR显示标记（1）菜单显示如下。

Normal Marker

Delta Marker

Peak Menu

Sig Track ON/OFF

Sound

Marker off

1/2_more

- 显示次菜单

按功能键   显示一个次菜单显示如下。

按Sound，接下来显示声音菜单

Sound AM/FM

Volume

MKR Pause Time

Squelch ON/OFF

Sound Off

- 设置间的转换

用功能键打开当前活动的设置，例如AUTO/MNL键，重复按两次该键，返回到原来的设置。活动的设置被加上划下线。

例如：按Squelch ON/OFF

当选择ON时激活噪声抑制功能。当这功能是活动时，在活动区域中显示噪声抑制线及其当前值显示。

为了消除噪声抑制线，按Squelch ON/OFF 键再次选择OFF。

- RETURN

返回到显示的Marker(1)菜单。

按RETURN键从次菜单返回到初始菜单。

- 1/2_more和2/2_more

按1/2_more显示其余的功能键菜单。同时，按2/2_more显示底部返回到显示功能键的顶部。

按1/2_more。其余的Marke菜单（菜单2），显示如下。

Fixed MKR ON/OFF

MKR Step AUTI/MNL

Marker Couple ON/OFF

2/2_more▼

按2/2_more，显示前面的功能键(菜单1)

4、用	SHIFT键

用SHIFT选择功能其上有蓝色标贴，有四个功能：

- PRESET

- SAVE

- CAL

- EMC

按SHIFT和所期望的仪表键，选择这些功能键。按SHIFT点亮邻近的LED，指示移位功能有效。选择蓝色标签功能之前，第二次按SHIFT取消移位功能。绿色LED熄灭，指示移位功能无效。SHIFT也被用于激励控制功能（这控制功能不能用数据旋钮激励）：当按SHIFT直到绿色LED熄灭时控制功能被激励。当想删除控制功能时重复上面的程序；当绿色LED熄灭时，控制功能重新开始。

## 二、显示频谱和操作标记

样例测试：峰值点和低于3dB级别点间的不同频率；峰值点和低于60dB级别点间的不同频率。

1、 打开电源

注意：为了进行正确的测试，在规定的温度范围里使用频谱分析仪，且使用前打开电源后至小要等待30秒。

(1) 确定在前部面板上的POWER开关处于OFF位置。

(2) 将提供电源的电缆连接到后部面板的AC电源供应连接器上。

小心：为了避免损害，在规定的输入电压和频率范围里操作频谱分析仪。

(3) 连接电源电缆到出口。

(4) 转动POWER接通。当自动测试完成后，显示启动屏幕。

注意：电源打开后，屏幕窗口可能不同于显示在这里的窗口，与前面的设置有关。

2、初始化

这重新把当前的设置转为厂商的默认值。

(5) 按SHIFT键 ，激励移位模式，该键是蓝色标志的功能键。

(6) 按CONFIG（PRESET）键，复位所有频谱分析仪设置。

Wed 10 Dec 1997

REF  -10..0dBm       ATT  10dB      A＿wrt    B＿blank

10 dB/                                   Norm     Norm

CENTER 1.5GHz         SPAN  3000MHz

RBW  1MHz    VBW 1MHz           SWP 50ms

图2  原厂默认屏幕

3、校准信号输出

激励作为测量的校准信号。

(7) 按SHIFT和7（CAL）键，显示用于校准Cal菜单。

(8) 按Cal Sig Level ON/OFF，开启Cal Sig Level ON/OFF ，输出校准信号。

ADVANTEST R3131                     Wed 10 Dec 1997

Cal

REF  0..0dBm       ATT  10dB      A＿wrt    B＿blank

10 dB/                                   Norm     Norm    Cal

CAL sig                                                Total

-10.0dBm                                             Gain

Each ▼

Item

Freq Corr

ON/OFF

Cal Corr

ON/OFF

Cal Sig

Level

ON/OFF

CENTER 1.5GHz         SPAN 3000MHz

RBW 1MHz    VBW 1MHz           SWP 50ms

图3 校准信号输出窗口

4、测试状态设置

改变分析仪设置以便输入信号显示得更清晰。

(9) 按FREQ。当前中心频率显示在激活区中，用来选择频率类型的频率菜单出现在右边。

ADVANTEST R3131                     Wed 10 Dec 1997

Cal

REF  0..0dBm       ATT  10dB      A＿wrt    B＿blank

10 dB/                                   Norm     Norm    Center

CENTEE                                                start

1.5GHz

stop

CF step

AUTO/MNL

Peak*CF

CENTER 1.5GHz         SPAN 3000MHz

RBW 1MHz    VBW 1MHz           SWP 50ms

图4  活动区域窗口

(10) 按3，0和MHZ。

设置30MHZ的中心频率。

ADVANTEST R3131                     Wed 10 Dec 1997

Freq

REF  0..0dBm       ATT  10dB      A＿wrt    B＿blank

10 dB/                                   Norm     Norm    Center

CENTEE                                                start

30.0MHz

stop

CF step

AUTO/MNL

Peak*CF

CENTER 1.5GHz         SPAN 3000MHz

RBW 1MHz    VBW 1MHz           SWP 50ms

图5 中心频率设置

(11) 按SPAN

在活动区域显示了当前的频率跨度，设置频率跨度的跨度菜单出现在右边。

(12) 按2，0和MHZ

设置20MHZ的频率跨度。

(13) 按LEVEL

在活动区域显示了当前的参考电平，设置电平的电平菜单出现在右边。

(14) 按1，0，MHZ（-dBm）

设置-10dBm的参考电平

ADVANTEST R3131                     Wed 10 Dec 1997

Level

REF  -10.0dBm       ATT  10dB      A＿wrt    B＿blank

10 dB/                                   Norm     Norm  Ref Level

REF                                                  ATT

-10.0 dBm                                            AUTO/MNL

dB/div▼

Linear

Units▼

Ref

Offset

ON/OFF

CENTER  30.00MHz         SPAN  20.00MHz

RBW  300kHz    VBW  100kHz           SWP 50ms

图6 测试设置屏幕

5、显示轨迹峰值上的标记

(15) 按PK SRCH。

标记显示在轨迹峰值上，标记频率（大约30MHZ）和电平（大约-10dBm）被列出在标记区域。

ADVANTEST R3131                     Wed 10 Dec 1997

Level

REF  -10.0dBm       ATT  10dB      A＿wrt    B＿blank

10 dB/                     ◆             Norm     Norm  Ref Level

REF                                                  ATT

-10.0 dBm                                            AUTO/MNL

dB/div▼

Linear

Units▼

Ref

Offset

ON/OFF

CENTER  30.00MHz         SPAN  20.00MHz

RBW  300kHz    VBW  100kHz           SWP 50ms

图7 峰值搜索显示屏幕

6、使用δ标记

测试了在3dB电平点下和60dB电平点下之间不同的频率峰值。

(16) 按MKR

显示用于标记功能的Marker（1）菜单。

(17) 按Delta Marker

在轨迹上显示了δ标记，标记和δ标记之间不同的频率和电平列出在标记区域。

(18) 用数据旋钮把标记移到-3dB点，注意指示在标记区域的电平并把其设置到正端的位置。

现在标记区域列出了峰值点和3dB点电平下之间的不同的频率峰值。

ADVANTEST R3131                     Wed 10 Dec 1997

Marker(1)

REF –10.0dBm       ATT  10dB      A＿wrt    B＿blank

10 dB/                     ◆             Norm     Norm  Normal

Δmarker       Marker

ΔMKR                                160kHz

160kHz                               -3.00dBm       Delta

Marker

Peak▼

Menr

Sig Track

ON/OFF

Sound▼

Marker

Off

1/2,more

CENTER 30.00MHz         SPAN  20.00MHz

RBW  300kHz    VBW  100kHz           SWP 50ms

图8 峰值点和3dB点电平间的不同的频率

(19) 接下来，用数据旋钮把标记移到60dB电平点下。

在标记区域中显示了峰值点和60dB点电平下之间不同的频率峰值。

ADVANTEST R3131                     Wed 10 Dec 1997

Marker(1)

REF –10.0dBm       ATT  10dB      A＿wrt    B＿blank

10 dB/                     ◆             Norm     Norm  Normal

Δmarker       Marker

ΔMKR                                18MHz

18MHz                               -59.33dBm       Delta

Marker

Peak▼

Menr

Sig Track

ON/OFF

Sound▼

Marker

Off

1/2,more

CENTER 30.00MHz         SPAN  20.00MHz

RBW 300kHz    VBW 100kHz           SWP 50ms

图9 峰值点和60dB点电平下之间的不同的频率

## 三、 测试窗口和显示线

这部份描述了在有限区域内用于显示测试的测试窗口，窗口和参考线用于对比轨迹。

1、打开电源

(1) 打开频谱分析仪电源

2、初始化

重新把当前的设置转为厂商的默认值。

(2) 按SHIFT和CONFIG（PRESET），

默认的设置被重新复位。

Wed 10 Dec 1997

REF  -10..0dBm       ATT  10dB      A＿wrt    B＿blank

10 dB/                                   Norm     Norm

CENTER 1.5GHz         SPAN  3000MHz

RBW  1MHz    VBW 1MHz           SWP 50ms

图10 原厂默认屏幕

3、校准信号输出

激励作为测量的校准信号。

(3) 按SHIFT，7（CAL）和Cal Sig Level ON/OFF。

打开Cal Sig Level ON/OFF，输出校准信号。

开启Cal Sig Level ON/OFF，输出校准信号。

ADVANTEST R3131                     Wed 10 Dec 1997

Cal

REF  0..0dBm       ATT  10dB      A＿wrt    B＿blank

10 dB/                                   Norm     Norm    Cal

CAL sig                                                Total

-10.0dBm                                             Gain

Each ▼

Item

Freq Corr

ON/OFF

Cal Corr

ON/OFF

Cal Sig

Level

ON/OFF

CENTER 1.5GHz         SPAN 3000MHz

RBW 1MHz    VBW 1MHz           SWP 50ms

图11 校准信号输出

4、测试状态设置

这改变分析仪设置以便输入信号显示得更清晰。

(4）按FREQ，5，0和MHZ

中心频率设置成50MHZ。

（5）按SPAN，8，0和MHZ

频率跨距被设置成80MHZ。

（6）按LEVEL，1，0和MHZ（-dBm）

参考电平被设置成-10dBm。

ADVANTEST R3131                     Wed 10 Dec 1997

Span

REF  -10.0dBm       ATT  10dB      A＿wrt    B＿blank

10 dB/                                   Norm     Norm  Full Span

SPAN

80.0MHz                                             Zero Span

Peak Zoom

CENTER  50.00MHz         SPAN 80MHz        Last Span

RBW 1MHz    VBW  1MHz           SWP 50ms

图12 设置测试屏幕

5、 激活陈列线

陈列线用于一个轨迹电平与另一个轨迹的比较。

（7）按DISPLAY和Display Line ON/OFF

激活陈列线。

（8）右边通过转动数据旋钮垂直地移动陈列线以便与峰值点成一行。

这使得容易比较轨迹电平。

ADVANTEST R3131                     Thu 10 Jun 1998

Display

REF  -10.0dBm       ATT  10dB      A＿wrt    B＿blank

10 dB/                                   Norm     Norm    Display

Line

DISP  LINE                                               ON/OFF

–50.4dBm

Ref Line

ON/OFF

DL –50.4dBm                                             Meas▼

Window

Change▼

Title

Time/Date

ON/OFF

Tone

GRAY/B/W

Inverse

CENTER  50.00MHz         SPAN 80MHz

RBW 1MHz    VBW  1MHz           SWP 50ms

图13 激活陈列线

6、激活参考线

这激活参考线允许输入参考电平设置。

    - Ref Line ON/OFF.

出现参考线，可设置参考电平。

    - 垂直地移动参考线直到它与最大峰值点相平，以便能获得与最大峰值相关的陈列线值。

ADVANTEST R3131                     Thu 25 Jun 1998

Display

REF  -10.0dBm       ATT  10dB      A＿wrt    B＿blank

10 dB/                                   Norm     Norm    Display

Line

DISP  LINE                                               ON/OFF

–50.4dBm

Ref Line

ON/OFF

DL –41.3dBm

RL –12.7dBm                                             Meas▼

Window

Change▼

Title

Time/Date

ON/OFF

Tone

GRAY/B/W

Inverse

CENTER  50.00MHz         SPAN 80MHz

RBW 1MHz    VBW  1MHz           SWP 50ms

图14 利用参考线在峰值间进行比较

7、删除这些线

这删除陈列和参考线。

（11）连按Display Line ON/OFF两次。

选择OFF，删除陈列线。

（12）按Ref Line ON/OFF两次。

选择OFF，删除参考线。

8、 设立测试窗口

（13）按Meas Window.

出现测试窗口并显示与窗口设置相联合的Meas WDO菜单。

在活动区域列出了当前窗口位置的频率，可能改变窗口位置。

（14）通过转动数据旋钮移动窗口，以便测试窗口中心与右边的峰值中心相平行。

ADVANTEST R3131                     Thu 25 Jun 1998

Meas WDO

REF  -10.0dBm       ATT  10dB      A＿wrt    B＿blank

10 dB/                                   Norm     Norm  Window

POS/WD

WINDOW POST

–50.4dBm                                               Window

SRT/STP

Zoom In

Zoom Out

Window

Sweep

ON/OFF

Marker

Corple

ON/OFF

Window

CENTER  50.00MHz         SPAN 80MHz            off

RBW 1MHz    VBW  1MHz           SWP 50ms

图15 屏幕陈列了显示的测试窗口

（15）按Zoom In

列出了扩大的视图，通过测试窗口指定的范围填满了屏幕。

ADVANTEST R3131                     Thu 25 Jun 1998

Meas WDO

REF  -10.0dBm       ATT  10dB      A＿wrt    B＿blank

10 dB/                                   Norm     Norm  Window

POS/WD

WINDOW POST

–60.08dBm                                             Window

SRT/STP

Zoom In

Zoom Out

Window

Sweep

ON/OFF

Marker

Corple

ON/OFF

Window

CENTER  60.08MHz         SPAN 16.00MHz          off

RBW 100kHz    VBW  111kHz           SWP 50ms

图16  Zoom In后的屏幕显示

（16）按Zoom OUT，把屏幕改变到前面的显示。

9、 删除这窗口

（17）按Window Off，关闭测试窗口。

## 四、利用横轴测试频率

横轴功能在标记中高精确度地测试信号频率。

不必在期望的峰值标记的位置测试，无论怎样应该注意显示的振幅值与标记位置相符合。

横轴功能显示的最大分辨率是1HZ。当增加分辨率时，必须增加扫描时间去补偿。

注意：

（1）如果跨度超过200MHZ、标记和噪声电平之间差别是25dB或更小，横轴功能不能正常工作。

(2) 信号轨迹方式不可能利用这功能。

下面的例子说明了怎样去测试频率。

1、打开电源

- 打开频谱分析仪。

2、初始化

这重新把当前的设置转为厂商的默认值。

- 按SHIFT和CONFIG（PRESET）。默认的设置重新复位。

Wed 10 Dec 1997

REF  -10..0dBm       ATT  10dB      A＿wrt    B＿blank

10 dB/                                   Norm     Norm

CENTER 1.5GHz         SPAN  3000MHz

RBW  1MHz    VBW 1MHz           SWP 50ms

图17 原厂默认屏幕

3、校准信号输出

激励作为测量的校准信号。

- 按SHIFT，7（CAL）和Cal Sig Level ON/OFF.

打开Cal Sig Level ON/OFF，且输出校准信号。

ADVANTEST R3131                     Wed 10 Dec 1997

Cal

REF  0..0dBm       ATT  10dB      A＿wrt    B＿blank

10 dB/                                   Norm     Norm    Cal

CAL sig                                                Total

-10.0dBm                                             Gain

Each ▼

Item

Freq Corr

ON/OFF

Cal Corr

ON/OFF

Cal Sig

Level

ON/OFF

CENTER 1.5GHz         SPAN 3000MHz

RBW 1MHz    VBW 1MHz           SWP 50ms

图18 校准信号输出屏幕

4、测试状态设置

改变分析仪设置以便输入信号显示得更清晰。

- 按FREQ，3，0和MHZ

30MHZ的中心频率被设置。

- 按SPAN，5，0和MHZ。

设置成50MHZ的频率跨距。

ADVANTEST R3131                     Wed 10 Dec 1997

Span

REF  0dBm          ATT  10dB      A＿wrt    B＿blank

10 dB/                                    Norm     Norm  Full Span

SPAN

50.0MHz                                             Zero Span

Peak Zoom

Last Span

CENTER 30.00MHz         SPAN 50.0MHz

RBW 300kHz    VBW 100kHz           SWP 50ms

图19 设置测试屏幕

5、以横轴测试频率

利用横轴的作用测试频率。

- 按COUNTER

显示了横轴菜单(用于设置横轴分辨率的频率)和频率的横轴窗口。默认的分辨率是1kHz。

ADVANTEST R3131                     Wed 10 Dec 1997

Counter

REF  0dBm          ATT  10dB      A＿wrt    B＿blank

10 dB/                                    Norm     Norm    Res

1kHz

MARKER

30.20MHz                                                Res

100Hz

Res

10 Hz

Res

1 Hz

Counter       CENTER 30.00MHz         SPAN 50.0MHz              off

RBW 300kHz    VBW 100kHz           SWP 50ms

Frequency  counter    (1kHz)

30.000  MHz

图 20 横轴频率测试(分辨率：1kHz)

- 按Res 10Hz.

横轴频率分辨率设置为10Hz，显示在频率横轴窗口。

ADVANTEST R3131                     Wed 10 Dec 1997

Counter

REF  0dBm          ATT  10dB      A＿wrt    B＿blank

10 dB/                                    Norm     Norm    Res

1kHz

MARKER

30.00MHz                                                Res

100Hz

Res

10 Hz

Res

1 Hz

Counter       CENTER 30.00MHz         SPAN 50.0MHz              off

RBW 300kHz    VBW 100kHz           SWP 50ms

Frequency  counter    (10Hz)

30.000  00MHz

图21 频率横轴测试（分辨率: 10Hz）

- 按Counter Off，关闭横轴功能。

## 五、 自动调整

你可利用自动调整功能列出未知频率信号。

1、打开电源

- 打开频谱分析仪

2、初始化

重新把当前的设置转为厂商的默认值。

（2）按SHIFT和CONFIG（PRESET）

默认的设置重新复位

3、校准信号输出

激励作为测量的校准信号。

（3）按SHIFT，7（CAL）和Cal Sig Level ON/OFF.

打开Cal Sig Level ON/OFF，输出校准信号。

4、频率跨度

设置频率跨度以准备自动调整。

（4）按SPAN，1，0，0和kHz。

频率跨度设置成100kHz。

ADVANTEST R3131                     Wed 10 Dec 1997

Span

REF  0dBm          ATT  10dB      A＿wrt    B＿blank

10 dB/                                    Norm     Norm  Full Span

SPAN

100.0kHz                                              Zero Span

Peak Zoom

Last Span

CENTER 1.5000000GHz         SPAN 100.0kHz

RBW 3kHz    VBW 1kHz           SWP 70ms

图22 屏幕显示优先于自动调整

5、自动调整

（5）按AUTO TUNE

通常，峰值搜索占据了整个带宽，且通过保持峰值信号的轨迹跨度逐渐地返回到原始设置。

利用这功能，自动地显示最大峰值。参考电平在这条件下被设置为调整的峰值电平。

ADVANTEST R3131                     Wed 10 Dec 1997

Span

REF  0dBm          ATT  10dB      A＿wrt    B＿blank

10 dB/                                    Norm     Norm  Full Span

Marker

MARKER                                 30.0003MHz

30.0003MHz                                -9.77dBm    Zero Span

Peak Zoom

Last Span

CENTER 1.5000000GHz         SPAN 100.0kHz

RBW 3kHz    VBW 1kHz           SWP 70ms

图23 自动调整后的屏幕显示

六、跟踪操作

跟踪操作由信号跟踪和连续峰值扫描功能组成。

1、打开电源

（1）打开频谱分析仪

2、初始化

重新把当前的设置转为厂商的默认值。

- SHIFT和CONFIG（PRESET）。默认的设置现在被重新复位

3、校准信号输出

激励作为测量的校准信号。

- 按SHIFT，7（CAL）和Cal Sig Level ON/OFF。

打开Cal Sig Level ON/OFF，输出校准信号。

4、测试状态设置

改变分析仪设置以便输入信号显示得更清晰。

- 按FREQ，3，0和MHZ。中心频率设置成30MHZ。

- 按SPAN，5，0和MHZ。频率跨距设置成50MHZ。

5、信号轨迹

这功能在每个扫描中利用标记作为信号进行峰值扫描，且检测到的频率设置

成中心频率。检测到的峰值频率设置成中心频率。

- 按MKR和Sig Track ON/OFF

打开信号轨迹。即使输入信号频率变化，检测到的峰值频率设置成中心频率

ADVANTEST R3131                     Wed 10 Dec 1997

Marker(1)

REF –10.0dBm       ATT  10dB      A＿wrt    B＿blank

10 dB/                                   Norm     Norm  Normal

Marker       Marker

MARKER                 ◆              30.00000MHz

30.00000MHz                               -9.92dBm       Delta

Marker

Peak▼

Menr

Sig Track

ON/OFF

Sound▼

Marker

Off

1/2,more▼

CENTER 30.00MHz         SPAN  50kHz

RBW 1kHz    VBW 1kHz           SWP 500ms

图24 信号轨迹屏幕

- 按Sig Level ON/OFF。关闭信号轨迹。

6、连续峰值搜索

这功能检测每次扫描的峰值，总是把标记移到那峰值上。

标记总被显示在峰值上。

- 按Peak Menu 和Cont Peak ON/OFF

打开连续的峰值搜索。检测每次扫描中峰值并且标记总移到峰值上（即使输入信号频率变化）。

ADVANTEST R3131                     Wed 10 Dec 1997

Marker(1)

REF –10.0dBm       ATT  10dB      A＿wrt    B＿blank

10 dB/                                   Norm     Norm   Next Peak

Marker

MARKER                 ◆              30.00000MHz

30.00000MHz                               -9.92dBm      Next Peak

Left

Next Peak

Right

Peak

Max-Min

Min Peak

Cont Peak

ON/OFF

1/2,more▼

CENTER 30.00MHz         SPAN  50kHz

RBW1kHz    VBW 1kHz           SWP 500ms

图25  连续峰值搜索屏幕

- 按Cont Peak ON/OFF，关闭连续峰值搜索。

## 七、 UNCAL信息

当测试分辨率带宽（RBW）、视频带宽（VBW）、扫描时间等时，如果有不相称结合的参数，不可能进行精确测试。当测试不能正确进行时，UNCAL显示在屏幕的中心。

如果发生这情况，执行如下程序的一个或更多去纠正这问题和从屏幕中删除UNCAL：

- 加宽分辨率带宽（RBW）

- 加宽视频带宽（VBW）

- 延长扫描时间

- 如果RBW或VBW不可能被改变，变窄频率跨度

1、打开电源

（1）打开频谱分析仪

2、初始化

重新把当前的设置转为厂商的默认值。

- SHIFT和CONFIG（PRESET）

默认的设置现在被重新复位

3、校准信号输出

激励作为测量的校准信号。

- 按SHIFT，7（CAL）和Cal Sig Level ON/OFF.

打开Cal Sig Level ON/OFF，且输出校准信号。

4、测试状态设置

改变分析仪设置以便输入信号显示得更清晰。

- 按FREQ，3，0和MHZ

中心频率设置成30MHZ。

- 按SPAN，1，0和MHZ。

频率跨距设置成10MHZ且提供下面的条件：RBM=100KHz，VBM=100 KHz和SWEEP=50ms。

ADVANTEST R3131                     Wed 10 Dec 1997

Span

REF  0dBm          ATT  10dB      A＿wrt    B＿blank

10 dB/                                    Norm     Norm  Full Span

SPAN

10.0MHz                                             Zero Span

Peak Zoom

Last Span

CENTER 30.00MHz         SPAN 10.0MHz

RBW 30kHz    VBW 10kHz           SWP 50ms

图26 设置测试屏幕

5、用手动改变测试条件

- 按SWEEP和SWP Time AUTO/MNL

扫描时间设置为50 ms。

- 按BW，RBW AUTO/MNL，3，0和KHz。

RBW被设置为30KHz。

因为当前设置50 ms的扫描时间太短，在屏幕中间UNCAL显示。

ADVANTEST R3131                     Wed 10 Dec 1997

BW

REF  0dBm          ATT  10dB      A＿wrt    B＿blank

10 dB/                                    Norm     Norm  RBW

AUTO/MNL

RBW

30kHz                                                 VBW

AUTO/MNL

UNCAL

Peak Zoom

Auto All

CENTER 30.00MHz         SPAN 10.0MHz

*RBW 30kHz    VBW 10kHz           *SWP 50ms

图27UNCAL信息屏幕

- 按VBW AUTO/MNL，1，0，0和KHz。

视频带宽设置成100KHz，可进行精确的测试。注意在屏幕中不再有UNCAL信息。

ADVANTEST R3131                     Wed 10 Dec 1997

BW

REF  0dBm          ATT  10dB      A＿wrt    B＿blank

10 dB/                                    Norm     Norm  RBW

AUTO/MNL

VBW

30kHz                                                 VBW

AUTO/MNL

Peak Zoom

Auto All

CENTER 30.00MHz         SPAN 10.0MHz

*RBW 30kHz    VBW 10kHz           *SWP 50ms

图28 正常测试屏幕

# 第三节  菜单功能描述

这部份描述了所有仪表板按键和显示的相关的菜单。

1、AUTO TUNE键

利用当前条件作为目标范围用来显示最大峰值。当开始时，这功能逐渐地变窄频率范围从全范围到目标范围。注意，初始范围必须在带宽内，利用这操作，一旦发现峰值，必须抑制最大电平信号。在控制板上按任何一个键可以中断自动调整。(注意没有菜单与这面板键相关联。)

2、 BW键（带宽）

这部份描述了当按BW键时所显示的菜单，你可改变你所需的分辨率带宽（RBW）和视频带宽（VBW）参数。

RBW AUTO/MNL     拨动AUTO和MNL之间的分辨率带宽。

AUTO：相对于跨度设置自动地设置最佳的分辨率带宽。

MNL：允许你手动设置分辨率带宽。

VBW AUTL/MNL      拨动AUTO和MNL之间的视频带宽。

AUTO：相对于分辨率带宽设置自动设置最佳的视频带宽。

MNL：允许你手动设置视频带宽。

Auto ALL              相对于跨度设置自动设置分辨率带宽、视频带宽和扫描时间。

3、 CAL键（校准）

这部份描述了当按SHIFT键和7（CAL）键时所显示的菜单。

CAL ALL         执行所有校准程序。

TOTAL GAIN      用300kHz的分辨率带宽测试绝对误差，和校准包括-15dBm和1dB/DIV的输出信号。

注意   当校准频谱分析仪时，不要进行PRESET操作（SHIFT，PRESET），因为这会擦除所有校准数据。

EACH ITEM       把窗口变成单个项目菜单。

IFStep Amp       测试中频滤波等级振幅，转换误差和校准。

RBW Switch      测试IF滤波器分辨率带宽的转换误差和校准。

Log Linear        对数刻度上10dB/DIV到1dB/DIV的范围内，测试纵轴的线性和校准。

AMPTD MAG     对数刻度上10dB/DIV到1dB/DIV的范围内，测试转换误差和校准。

PBW             1kHz到1MHz的分辨率带宽内测试PBW（噪声功率带宽）和校准。

Freq Corr ON/OFF   拨动频率纠正功能开或关。

ON：纠正频率特性。

OFF：关掉频率纠正功能。

Cal Corr ON/OFF    拨动校准因素开或关。

ON：用校准因素。

OFF：校准因素未被用。

Cal Sig LevelON/OFF拨动校准信号输出电平开或关。

ON：把校准信号连接到频谱分析仪的输入部份。校准信号的输出电平可能被设置。

OFF：不把校准信号连接到频谱分析仪的输入部份。

4、 CONFIG键(结构)

这部份描述了当按CONFIG键时显示的菜单。

Copy Dev              显示用来选择屏幕数据输出设备的Copy Dev菜单。

Printer            选择打印机作为屏幕数据的目的地。

EDisk            选择软盘驱动作为屏幕数据的目的地。

Reset File No.      恢复存储到软盘的文件数字。

Printer Config           显示打印机菜单以便安装打印机。

Print CMD PCL/ESCP/ESCP-R

转换打印机间的类型。

PCL：允许你用PCL打印机。

ESCP：允许你使用ESC/P打印机。

ESCPR：允许你使用ESC/P打印机。

Copy Mode GRAY/B/W 拨动灰色等级和单色模式之间的打印机输出模式。

GRAY：把打印机的输出方式设置为灰色等级

B/W：把打印机的输出方式设置为单色模式

Copy Size HALF/FULL  拨动HALF和FULL之间的打印机的输出尺寸。

HALF：大约显示屏幕一样的尺寸。

FULL：以A4大小打印。

F.Disk Config             用分析仪显示F.Disk菜单用于格式化磁盘。

Format F.Disk        在驱动器中初使化当前的磁盘。

GPIB                   显示用来设置GPIB控制参数的菜单。

Address             允许你设置GPIB地址。

Display ON/OFF      拨动远程控制参数显示的开或关。

ON：显示所有参数和测试值。

OFF：只显示轨迹。

Set Up RS232             显示RS-232菜单用于设置RS232接口条件。

Baud Rate            允许你设置波特转输率。

Length7/8            固定在7位和8位之间的数据长度。

Stop Bit1/2            固定在1位和2位之间的停止长度。

Parity NONE/ODD/EVEN 把奇偶位类型设置成NONE、ODD和EVEN。

XON/XOFF ON/OFF    拨动XON/XOFF输出信号的开或关。

ON：把XON/XOFF信号输出到RS232端口。

OFF：不把XON/XOFF信号输出到RS232端口

Time/Date                  显示时间／日期菜单用于设置日期和时间。

Year                 允许你设置年。

Month               允许你设置月。

Day                 允许你设置日。

Hour                允许你设置小时。

Min                 允许你设置分。

Date Mode MDH/DMY 拨动MDH和DMY之间的转换日期指示方式。

MDH：在MDH模式中显示日期。

DMY：在DMY模式中显示日期。

1/2,more                   显示结构（2）菜单。

Revision                   显示软件版本号和在频谱分析仪中所有的安装选项。

Default Config              把所有频谱分析仪的设置恢复为原厂默认值。

2/2,more                   返回到结构（1）菜单。

5、 COPY键（硬拷贝）

把屏幕数据发送到在结构（1）菜单中由Copy Dev项选择的目的地。

*中止打印：

按SHIFT，COPY和Abort中止当前进在进行的打印。

6、 COUNTER键（频率计算器）

刺激频率计算模式和显示相关的菜单。当前测试的频率也被显示。

Res 1kHz               把频率计算器的分辨率设置成1kHz。

Res 100Hz              把频率计算器的分辨率设置成100Hz。

Res 10Hz               把频率计算器的分辨率设置成10Hz。

Res 1Hz                把频率计算器的分辨率设置成1Hz。

Counter Off             关掉频率计算器模式。

7、 DISPLAY键（线和窗口）

这部份描述了当按DISPLAY键时显示的菜单。

Display Line ON/OFF  拨动展示线指示为开或关。陈列线被用作为基线以比较轨迹

电平。

ON：打开陈列线。在这设置下可以校准陈列线位置。

OFF：关掉陈列线。

Ref Line ON/OFF     拨动参考线显示为开或关。参考线被用作为基线相对于电平

值。

ON：显示参考线。参考线在这设置下可能被校准。

OFF：关掉参考线。

Meas Window        激活测试窗口和改变测试窗口菜单。

Window POS/WD   允许你设置测试窗口的位置和宽度。

POS：设置测试窗口的位置。

WD：设置测试窗口的宽度。

Window SRT/STP   允许你设置测试窗口的开始和停止频率。

SRT：设置测试窗口的开始频率。

STP：设置测试窗口的停止频率。

Zoom In             显示利用全屏通过测试窗口指定的频率范围。

Zoom Out            把由Zoom In放大的窗口返回到原始尺寸。

Window Sweep ON/OFF 拨动窗口扫描功能为开或关。

ON：扫描由测试窗口指定的范围。

OFF：扫描由跨度指定的范围。

Mark Couple ON/OFF    拨动标记耦合功能为开或关。

ON：标记扫描范围被限制于测试窗口。

OFF：关掉标记耦合功能。扫描范围覆盖整个屏幕。

Window OFF       关闭测试窗口。

Change Title            显示标题（1）菜单。从这模式中，你可利用频谱分析仪设置标题。然而在这模式中，所有其它功能被废除。为了离开这菜单，转换成Edit Done模式。通过按ENTER存储你输入的特性，显示在标题区域。

A B C D E F            在活动区域显示A到F。

G H I J K L             在活动区域显示G到L。

M N O P Q R           在活动区域显示M到R。

S T U V W X           在活动区域显示S到X。

YZ _# Spc             在活动区域显示Y到Spc。

Clear                  擦除你输入任何特性。

1/2,more               显示重新命名（2）菜单。

( )` ， ； ：           在活动区域显示（到：。

+ - < > = ．            在活动区域显示＋到．。

/ ? \ [ ]~                在活动区域显示/到~。

@ # $ % & *            在活动区域显示@到*。

Clear                  擦除你输入任何特性。

Edit Done              完成标题编辑和打开展示菜单。

2/2,more               显示标题（1）菜单。

Time/Date ON/OFF      打开或关闭时间和日期窗口。

ON：显示时间／日期。

OFF：不显示时间／日期。

Tone GRAY/B/W        拨动GRAY和B/W模式间的屏幕显示模式。

GRAY：把屏幕显示模式设置成灰色等级（四级）。

B/W：把屏幕显示模式设置成黑＆白。

Inverse                使窗口反相。

8、 EMC键（EMC测试）

这部份描述了当按SHIFT键和EMC键时显示的菜单。

Detector Mode           显示检波器菜单。

QP                  显示QP BW菜单和检测准峰值。

RBW Auto        自动地设置分辨率带宽。

RBW 9kHz        把分辨率带宽设置成9kHz。

RBW 120kHz      把分辨率带宽设置成120kHz。

Peak                 显示峰值BW菜单和检测准峰值。

RBW Auto         自动地设置分辨率带宽。

RBW 9kHz         把分辨率带宽设置成9kHz。

RBW 120kHz       把分辨率带宽设置成120kHz。

Normal                  转换当前的检波器作为TRACE中Detector的设置。

注意：当测试QP值时需要大的时间常数。设置足够长的时间进行测试。

Field                    展示天线菜单。从这里，选择你期望正确的天线因子。

TR1722                校正半波偶极天线（TR1722）。

UHALP9107            校正长周期天线（UHALP9109）。

BBA9106             校正双锥形天线（BBA9106）。

EMCO3142           校正双圆形天线（EMC3142）。

User Ant Corr         打开用户定义的校正表格，显示修正数据列出在User

Ant Corr菜单中。

Next Page          显示下页修正数据列表。

Prev Page           显示前页修正数据列表。

Corr Mode ANT/LVL

确定天线因子和电平校正数据间的设置。

ANT：设置天线因子，且自动地把垂直轴单位设置成

dBμV/m。

LVL：设置电平校正数据，自动地把垂直轴单位设置

成当前所选择的电平。

任何其它天线因子（除了被用户选择的那些外）

认为是有效的，所以展示的单位自动地是

dBμV/m。

Clear Table     清除修正数据表格。

Corr Off             不再使用修正数据。

Sound                   展示语音菜单，在标记中解调语音。

Sound AM/FM        确定AM和FM之间的解调。

Volume              允许你设置语音音量调节。音量可能设置成1到16。

MKR Pause Time      允许你设置解调期间的暂停持续时间。

Squelch ON/OFF      拨动噪声抑制功能开关。

ON：展示噪声抑制线，指示在这条线下语音载波电平

没有被解调。在这设置下噪声抑制线的位置可能被校准。

OFF：消除噪声抑制线，关闭噪声抑制功能。

Sound Off             关闭语音解调功能和展示EMC菜单。

9、 FREQ键（频率）

这键显示了FREQ菜单和允许你设置中心频率。另外，它在底部刻度线区域展示了当前中心频率和频率跨距。

Center                      允许你设置中心频率，在底部刻度线的注释区域上

展示了中心频率和频率跨距。

Start                        允许你设置开始频率，在底部刻度线的注释区域上

展示了开始和停止频率。

Stop                        允许你设置停止频率，在底部刻度线的注释区域上

展示了开始和停止频率。

CF Step AUTO/MNL           拨动AUTO和MNL间步进大小的功能。这功能

利用步进键改变中心频率。

AUTO：自动地把步进大小设置成频率跨距的

1/10。

MNL ：允许你用手设置步进大小。

Peak→CF                    在扫描范围里设置峰值点标记，然后把标记频率

设置成中心频率。

10、控制方式

按SHIFT键几秒直到词“HOLD”出现在屏幕上激活控制方式。这方式损坏了所有仪表板和软键的输入，除PRESET键（SHIFT，CONFIG）外。

按SHIFT键直到“HOLD” 从屏幕中移开解除控制方式。

11、 LEVEL键（频率电平）

这部份描述了当按LEVEL键时显示的菜单。

Ref Level                  允许你设置参考电平。

ATT AUTO/MNL           拨动AUTO和MNL间的输入衰减。

AUTO：自动设置最佳的输入衰减与参考电平一致。

MNL ：利用数字键，允许你在0到50 dB的范围里设置输入衰减。

dB/div                     展示dB/div菜单，其用来设置振幅比例的刻度。

10 dB/div               把振幅比例尺的刻度设置成10dB/div。

5 dB/div                把振幅比例尺的刻度设置成5dB/div。

2 dB/div                把振幅比例尺的刻度设置成2dB/div。

1 dB/div                把振幅比例尺的刻度设置成1dB/div。

Linear                      在线性刻度（单位为V）0 V到REF电平之间显示

参考电平值。

Units                       展示用来设置参考电平、展示线和标记电平单位的单位菜单。

dBm                   把单位设置成dBm。

dBmV                  把单位设置成dBmV。

dBμV                 把单位设置成dBμV。

Watts                  把单位设置成W。

Volts                   把单位设置成V。

Ref Offset ON/OFF           拨动参考电平补偿为开或关。

ON：允许在0到±100.00dB范围里设置补偿电平。

OFF：关闭补偿。

Input 50Ω/75Ω             设置输入阻抗电平。当75Ω的阻抗变换器（ZT130NC）

连接到RFINPUT时，用75Ω的设置。

12、 LOCAL键（GPIB远程控制）

关闭GPIB远程控制。

13、 MEAS 键（测试）

这部份描述了当按MEAS 键时显示的菜单。

Noise/Hz                  显示Noise/Hz菜单，允许设置噪声测试的频率宽度。

dBm/Hz               把纵轴单位设置成dBm，把标记读出信号电平设置为dBm/Hz。另外，检波器被自动设置成采样检波模式。

dBμV/√Hz           把纵轴单位设置成dBμV，把标记读出信号电平设置为dBμV/√Hz。另外，检波器被自动地设置成采样检波模式。

dBc/Hz                把Δ标记信号电平的单位设置成dBc/Hz和打开标记固定功能（Δ标记），然后把检波器设置成采样检波模式。

Noise/Hz Off           关闭噪声测试模式，显示测试菜单。

XdB Down                 展示XdB Down菜单。

XdB Down            依照MKR Read DLT/LFT/RHT设置，在轨迹XdB Down上，把标记从目前的位置移到交叉点。

XdB Left              在轨迹XdB Down上把标记从目前的位置移到左边

的交叉点。

XdB Right             在轨迹XdB Down上把标记从目前的位置移到右边

的交叉点。

MKR Read DLT/LFT/RHT 在XdB Down作用下选择标记窗口为DLT、LFT或

RHT。

DLT：Δ标记显示在左边；和正常标记在右边。

LFT：正常标记展示在左边。

RHT：正常标记展示在右边。

Cont Down ON.OFF       拨动计算下标函数开或关。

ON：设置XdB下标函数为连续重复。为被用作下标参考点的每次扫描建立轨迹峰值点。

OFF：关闭下标计算功能。

3rd Order Meas                展示在基波峰值上的Δ标记和在第三顺序互调失真的峰值上的正常标记。

%AM Meas ON/OFF            拨动%AM Meas功能的开或关。

ON：利用峰值搜索计算AM调制因子，以百分比（％）作为显示结果。

OFF：关闭%AM Meas。

14、MKR键（标记）

这部份描述了当按MEAS 键时显示的菜单。当按这个键时，在轨迹的中心展示了标记（1）菜单和正常标记。

Normal Marker         允许设置正常标记，和显示轨迹中心的标记。在标记中的频率和电平被显示在标记区域内。

Delta Marker           允许设置Δ标记，且在正常标记相同的位置显示它。这标记的频率和电平值和正常标记的那些值成比例。

Peak Meau             展示峰值（1）菜单，且允许把正常标记快速地移到轨迹上任何点。

Next Peak            在搜索范围内把目前标记移到下一个最高峰值。

Next Peak Left        在当前标记的左边把目前标记移到下一个较低频率峰值。

Next Peak Right       在当前标记的右边把目前标记移到下一个较高频率峰值。

Peak Max-Min        显示正常标记在最大峰值上，在搜索范围内Δ标记在最小

峰值上。

Min Peak            在搜索范围内把Δ标记移到最小峰值上。

Cont Peak ON/OFF    拨动连续峰值扫描功能的开或关。

ON：在每次扫描中把标记移动到最大峰值之后显示标记的频率和电平。

OFF：关闭连续峰值搜索功能。

1/2,more             展示峰值（2）菜单。

Peak Delta Y          允许用下一个峰值搜索设立振幅设置。

Search ALL/UP/LOW  关于展示线的门限值选择下一个峰值搜索范围。

ALL：对于所有峰值重复下一个峰值搜索后，删除展示线。

UP ：为在显示线上所有的峰值运行下个峰值搜索。从这设置中展示线可能被校准。

LOW：为在展示线下所有的峰值运行下个峰值搜索。从这设置中展示线可能被校准。

2/2,more             返回到峰值（2）菜单。

Sig Track ON/OFF       拨动信号跟踪功能开关。

ON：为每次扫描把标记频率设置成中心频率。

OFF：关闭信号跟踪功能。

Sound                 展现语音菜单，和在标记中解调语音。

Sound AM/FM        拨动AM和FM之间的解调。

Volume              允许设置解调语音音量。你可以把语音音量设置从1到

16的范围。

MKR Pause Time      允许你设置解调时期的暂停持续时间。

Squelch ON/OFF       拨动噪声抑制功能开关。

ON：显示噪声抑制线，指示语音载波电平，低于这线将不会解调。当噪声抑制功能被刺激时，噪声抑制线可能被校准。

OFF：删除噪声抑制线，并关闭噪声抑制功能。

Sound Off            关闭语音解调功能。

Marker Off              关闭所有标记功能。

1/2,more                显示标记（2）菜单。

Fixed MKR ON/OFF      拨动固定的标记功能的开或关。

ON：存储Δ标记显示的频率和电平并且把当前的物体位

置的标记固定在屏幕上。

OFF：关闭固定标记功能。

MKR Step AUTO/MNL    拨动步进大小功能的开或关。这功能允许你利用步进键

控制标记的移动。

AUTO：把步进大小自动地设置为跨度的1/10。

MNL：允许你人工把步进大小设置成任何值。

Marker Couple ON/OFF    拨动标记连接功能的开或关。

ON：在测试窗口内指定峰值搜索范围。

OFF：关闭标记连接功能。

2/2,more                 返回到标记（1）菜单。

15、 MKR→键（标记→）

这部份描述了当按MKR→键时显示的菜单。这个键允许你利用活动的标记数据作为其它功能的数据。在MKR→（1）菜单中项目（s）可能是不同的，依赖于你所用的标记（要么是正常标记要么是Δ标记）。

- 当使用正常标记时：

MKR→CF         把活动的标记频率设置为中心频率。

MKR→Ref        把活动的标记电平设置为参考电平。

Peak→CF          在搜索的范围内把标记移到最大峰值，并把标记频率设置为中心频率。

Peak→Ref         在搜索的范围内把标记移到最大峰值，并把标记电平设置为参考电平。

MKR Trace         当轨迹A和B同时出现时，选择其中一个轨迹以便标记有效。

1/2,more          展示MKR→（2）菜单。

MKR→CF step      用步进键把标记频率设置为中心频率。

MKR→MKR step     用步进键把标记电平设置为参考电平。

2/2,more           返回MKR→（1）菜单。

- 当使用δ标记时：

Delta→CF         在δ和正常标记之间设置不同的频率作为中心频率。

Delta→CF step    在δ和正常标记之间，为中心频率设置不同的频率作为步进大小。

Delta→Span       在δ和正常标记之间设置不同的频率作为频率跨度。

Delta→MKR step   在δ和正常标记之间设置不同的频率作为标记的步进尺寸。

MKR Trace         当轨迹A和B同时出现时选择其中一个轨迹以便标记有效。

1/2,more          展示MKR→（2）菜单。

MKR→CF         把活动的标记频率设置为中心频率。

MKR→Ref        把活动的标记电平设置为参考电平。

Peak→CF          在搜索的范围内把标记移到最大峰值，并把标记频率设置为中心频率。

Peak→Ref         在搜索的范围内把标记移到最大峰值，并把标记电平设置为参考电平。

MKR→CF step      用步进键把标记频率设置为中心频率。

MKR→MKR step     用步进键把标记电平设置为参考电平。

2/2,more           返回MKR→（1）菜单。

16、 PASS/FAIL键

这部份描述了当按PASS/FAIL键时显示的菜单。

Pass-Fail ON/OFF   拨动PASS/FAIL判断功能开关。

ON：完成每次扫描之后依照水平窗口设置进行PASS/FAIL判

断。当标记在水平窗口内时显示“PASS”。

OFF：移开水平窗口，PASS/FAIL判断不会发生。

Limit UP/LOW       允许你设置水平窗口的上下限。

UP：允许你设置水平窗口的上限。

LOW：允许你设置水平窗口的下限。

Freq Window ON/OFF 拨动测试窗口的开或关。

ON：显示测试窗口。

OFF：移开测试窗口。

Width SRT/STP        允许你为测试窗口设置开始和停止频率。

SRT：允许你为测试窗口设置开始频率。

STP：允许你为测试窗口设置停止频率。

Window Sweep ON/OFF  拨动窗口扫描功能开或关。

ON：在测试窗口指定的范围内扫描。

OFF：在跨度内扫描。

Cont Peak ON/OFF      拨动连续峰值搜索功能的开或关。

ON：对于每次扫描，把标记移到最大峰值之后显示频率

和电平。

OFF：关闭连续峰值搜索功能。

17、  PK SRCH键（峰值搜索）

在搜索范围内把标记移到轨迹的最大水平之后,按这键显示标记的频率和电平。（注意 ：没有与它相关的菜单。）

18、 POWER MEASURE 键（功率测试）

这部份描述了当按POWER MEASURE键时显示的菜单。

Channel Power              显示信道功率菜单。

CH Power ON/OFF   允许你在指定信道带宽里测试总功率。

ON：在测试窗口指定的信道带宽里测试总功率。允许设

置平均计算。

OFF：关闭总功率测试。

CH BW POS/WD    允许你设置测试窗口的位置和宽度（信道带宽）。

POS：设置测试窗口的中心位置（信道带宽）。

WD：设置测试窗口的宽度（信道带宽）。

CH BW SRT/STP    允许为测试窗口（信道带宽）设置开始和停止频率。

SRT：为测试窗口的开始频率（信道带宽）。

STP：为测试窗口的停止频率（信道带宽）。

Total Power             在目标范围内测试总功率（整个测试跨度或窗口）。允许

你设置平均计数。

Average Power          在目标范围上测试平均功率（整个测试跨度或窗口）。

允许你设置平均计数。

Carrier Power           把标记移到轨迹峰值点，测试载波功率。

Pwr Meas Off           关闭功率测试功能。

OBW                 显示OBW菜单。

OBW ON/OFF          拨动OBW测试功能的开或关。

ON：与通过OBW％设置的载波频率一起显示占用带宽。

OFF：关闭OBW测试功能

OBW%                当测试带宽占用时，设置占用功率对总功率的百分比。

ACP                   显示ACP菜单。

ACP ON/OFF              拨动ACP测试功能的开或关。

ON：完成测试之后由于频道间隔和带宽显示邻近信道的泄漏功率。

OFF：关闭ACP测试功能。

Channel Spacing1             打开在ACP测试中使用的信道间隔（邻近）。另外，

标记移到测试点，然后测试交替信道。

Channel Spacing2 ON/OFF      拨动交替信道的ACP测试功能的开或关。

ON：打开交替信道的ACP测试功能。用于显示交替信道的功率和把标记移到交替信道。

OFF：关闭交替信道的ACP测试功能。

Channel Band WD             允许你设置ACP测试的带宽。

Graph ON/OFF                拨动曲线图显示的开或关。

ON：显示的泄漏功率曲线图作为轨迹B和把Δ标记放入屏幕中心。

OFF：关闭泄漏功率曲线图。

19、 PRESET键（初使化）

这键被用来把频谱分析仪复位到它的默认设置。通过按SHIFT键和CONFIG键进入这键。此时所有当前设置被清除。（注意：没有与它相关的菜单。）

20、 RECALL键

这部份描述了当按RECALL键时显示的菜单。

Recall            读出从文件表中选择的文件数据。

List ON/OFF       拨动文件表窗口开关。

ON：显示文件表。

OFF：关闭文件表窗口。

Device RAM/FD    选择原始资料数据。

RAM：从内存储器中读出数据。

FD： 从磁盘中读出数据。

21、 REPEAT键（连续扫描）

按这个键激活连续扫描方式。

如果扫描期间按这个键，扫描停止和扫描灯熄灭。再次按REPEAT键引起分析仪等待另一个扫描开始和扫描灯开启。接到信号后扫描开始。（注意：没有与它相关的菜单。）

22、 SAVE键

这部份描述了当按SHIFT和RECALL（SAVE）键时显示的菜单。

Save              把由SAVE ITEM选择的数据保存到所选择的文件中。

Save Item          显示存储项目菜单。

Setup ON/OFF  拨动存储设置条件功能开关。

ON：存储设置条件。

OFF：不存储设置条件。

Trace ON/OFF    拨动存储轨迹数据功能的开或关。

ON：存储轨迹数据。

OFF：不存储轨迹数据。

Ant Corr ON/OFF  拨动存储校正数据功能的开或关。

ON：存储校正数据。

OFF：不存储校正数据。

Norm Corr ON/OFF拨动存储功能的开或关。

ON：存储标准化校准数据。

OFF：不存储标准化校准数据。

Trc Lvl ON/OFF    拨动轨迹数据存储功能的开或关。

ON：存储轨迹数据电平。

OFF：不存储轨迹数据电平。

Protect                能够对在文件列表中选择的文件进行写保护；。

Delete                 从文件列表中删除选择的文件。

Device RAM/FD        选择存储数据的位置。

RAM：把数据存储在内存储器里。

FD：把数据存储在驱动器内的磁盘中。

23、 SELF TEST键（自动测试）

按SHIFT键和0键激励自动测试模态，和展示自动测试菜单。

注意：在自动测试模态中，除了那些显示在软菜单中的按键外所有项目和仪表键，和SHIFT、PRESET和COPY键失去功能。

Execute Self Test      在SELF TEST RESULTS窗口中显示九个测试项目，并且按顺序测试。

当每个测试完成时，PASS或FAIL和COMPLETED被显示在屏幕上。所有测试项目完成后，自动测试结束。

Exit                 退出自动测试模式。

24、  SINGLE键（单一扫描）

如果扫描期间按这个键，扫描停止和扫描灯熄灭。再次按SINGLE键引起分析仪等待直到扫描再次开始。（注意没有与它相关的菜单。）

25、 SPAN键（频率跨度）

当按这个键时，显示SPAN菜单，并允许你设置频率跨度。另外，中心频率和频率跨度显示在底部刻度线下的注释区域。

Full Span      设置1.5GHz的中心频率和3GHz的频率跨度。

Zero Span      以中心频率设置零跨度。在零跨度模式中，频率跨度是0Hz，频谱

分析仪作为声调接收器。水平轴线是时间轴线。接收带宽由选择的

分辨率带宽决定。

Peak Zoom     在搜索的物体范围内把标记移到最大峰值处，且把标记频率设置为

中心频率。

Last Span     把频率跨度返回到前面的值。

26、  SWEEP键

这部份描述了当按SWEEP键时显示的菜单。

SWP Time AUTO/MNL    在AUTO和MNL之间拨动扫描时间。

AUTO：依照跨度设置自动地设置一个最佳的扫描时间。

MNL：手动设置扫描时间。

Auto All                依照跨度设置自动地设置分辨率带宽、视频带宽和扫描

时间。

Gate Sig External ON/OFF  拨动门扫描功能的开或关。

ON：利用外部触发连接器信号作为门信号进行门扫描。

因信号太多怎样设置门信号，请参考5.(7)外部门信号说明。

OFF：进行正常扫描。

在外部触发连接器用输入信号作为Ext Trig模式

的触发信号。

27 、TG键（轨迹发生器）

这个键描述了当轨迹发生器被打开时显示的TG菜单。

注意：  不要用电压超过10V或功率超过+15dBm给TG OUTPUT连接器，否则会损坏仪器。

TG Level          允许设置轨迹发生器的输出电平。

Execute Normalize   按这键会引起下面的情况。

- 当前显示的最大和最小水平点之间的正中央显示参考线。如果由前面的操作显示它，参考线位置不能改变。

- 当前轨迹作为校准数据存储在存储器内。

- 标准化的校准功能被激励。

对于写方式设置的轨迹一个标准化的校准被执行。然而，当轨迹A和B被设置为写模式时，标准化校准只执行轨迹A。

注意   执行上面的标准化校准之前确定TG OUTPUT是否连接到RF INPUT1。

Norm Corr ON/OFF   拨动标准化功能的开或关。

ON：利用存储器内的修正数据进行标准化。

OFF：废除标准化功能。

Ref Line Position     允许改变参考线位置。

Freq Adj Auto        对于每个RBW，获得的轨迹发生器输出频率的补偿值阻止轨迹误差。

注意：   执行上面的标准化校准之前确定TG OUTPUT是否连接到RF INPUT1。

Freq Adj Manual      对于当前RBW，轨迹发生器输出频率的补偿值被设置。

TG Off              关闭轨迹发生器。

2.2.28 TRACE 键

这部份描述了当按TRACE 键时显示的菜单。

Write A (B)             每次扫描在A (B)存储中设置写模式更新数据。

View A (B)             在A (B)存储中设置视频方式保持数据。

Blank A(B)             设置空方式擦除轨迹。

Detector               从你设置的检波方式中显示Trc Det A(B)菜单。

Normal            设置正常模式自动地检测每个轨迹点的正或负峰值点。

Posi               设置正峰值模式。

Nega              设置负峰值模式。

Sample            设置采样模式。

Trc Menu A (B)             拨动轨迹A和B。

1/2,more                   显示Trc A(B)（2）菜单。

Max Hold A (B)            运行Max Hold模式，显示每个轨迹采样的最大值。并参照Posi。

AVG A (B)                 显示AVG A (B)菜单。

AVG A (B) ON/OFF     拨动平均功能开关。

ON：打开平均功能。

OFF：关闭平均功能。

AVG A (B) PSE/CONT   拨动PSE（暂停）和CONT（连续），使用平均功能。

PSE：短暂停止平均并且显示当前的平均计算。

CONT：恢复平均功能。

AVG A (B) CONT/SGL   拨动CONT（连续）和SGL（单一）模式。

CONT：利用当前的数据连续进行平均，直到设定的平均计数到达。

SGL：一旦到达期望平均数，自动地转换视频模式。

Min Hold A (B)            设置Min Hold模式用来显示每次轨迹采样的最小值。

Store A (B) to A (B)         存储轨迹A (B)数据作为轨迹B（A）。

Trc Menu A/B              拨动轨迹A和轨迹B。

2/2,more                  返回到Trc A(B)菜单。

2.2.29 TRIG键

这部份描述了当按TRIG键时显示的菜单。

Free Run                 进行自动地扫描。

Line                     扫描跟AC电源供应同步。

Video                    扫描跟视频信号同步。

Ext                      扫描跟外部信号同步。

Slope +/-                 转换正（＋）和负（－）极。利用了视频触发和外

部触发。

2.3  数值设置

这部份显示了利用频谱分析仪设置的不同的值。

2.3.1分辨率设置

这部份列出了每个频率跨度的中心频率分辨率设置和频率跨度分辨率设置。

表格1-1中心频率分辨率设置对频率跨度

| 频率范围 | 中心频率分辨率设置 |
| --- | --- |
| 100MHz≤范围 | 100 kHz |
| 10 MHz≤范围<100 MHz | 10 kHz |
| 1MHz≤范围<10MHz | 1 kHz |
| 100kHz≤范围<1MHz | 100Hz |
| 50kHz≤范围<100kHz | 10 Hz |
| 0Hz=范围 | 1 Hz |

表格1－2 频率跨度分辨率设置对频率跨度

| 频率范围 | 中心频率分辨率设置 |
| --- | --- |
| 400 MHz<范围 | 1 MHz |
| 40.0MHz <范围≤400MHz | 100kHz |
| 1.00MHz<范围≤40.0MHz | 10 kHz |
| 100kHz <范围≤1.00MHz | 1 kHz |
| 50.0kHz<范围≤100kHz | 100 Hz |

2.3.2 设置RBW、VBW和SWP Time值

当设置为AUTO时，RBW、VBW和SWP Time值被列出在下面的表格中。

表格1－3  RBW、VBW和SWP Time值

| 频率范围 | RBW | VBW | SWP Time（秒） |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 MHz≤范围 | 1 MHz | 1 MHz | 当RBW被设置成３kHz或更大时： RBW≤VBW, SWP=跨度/(RBW×RBW×0.5) RBW>VBW SWP=跨度/(RBW×RBW×0.5) 当RBW被设置成1kHz : 跨度<101 kHz,SWP=500ms 跨度>101kHz, SWP=由上面公式所获得值的两倍 |
| 20 MHz≤范围<60 MHz | 300 kHz | 100 kHz |  |
| 6 MHz ≤范围<20MHz | 100 kHz | 100 kHz |  |
| 2 MHz ≤范围<6MHz | 30 kHz | 10 kHz |  |
| 300 kHz≤范围<2MHz | 10 kHz | 10 kHz |  |
| 100 kHz ≤范围<300kHz | 3 kHz | 1 kHz |  |
| 50 kHz ≤范围<100kHz | 1 kHz | 1 kHz |  |

2.3.3 原厂默认值

下面表格列出了原厂默认值（参数和设置）。当按SHIFT和CONFIG(PRESET)键时，这些值被利用。

表格1－4原厂默认值

| 参数 | 原厂默认值 |
| --- | --- |
| 中心频率 | 1.5GHz |
| 频率范围 | 3GHz |
| 参考电平 | 0dBm |
| 扫描时间 | 自动 50ms |
| 分辨率带宽（RBW） | 自动 1MHz |
| 视频带宽（VBW） | 自动 1MHz |
| 输入衰减 | 自动 10dB |
| 触发方式 | 自由运行 |
| 追踪方式 | A Write B Blank |
| 检波方式 | A Normal B Normal |
| 标记 | OFF |
| 线性 | OFF |
| 窗口 | OFF |
| 标题功能 | OFF |
| 垂直刻度 | 10dB/div |

2.3.4 默认结构值

当按Default Config时，这些默认设置有效。

表格1-５默认结构值

| 参数 | 默认设置 |
| --- | --- |
| 拷贝目标设置 | 打印机 |
| 打印机类型 | PCL |
| 屏幕输出方式 | GRAY SCALE MODE |
| GPIB地址 | 8 |
| 码率 | 9600bps |
| 数据长度 | 8 |
| 停止比特长度 | 1 |
| 奇偶比特类型 | None |
| XON/XOFF信号输出 | ON |
| 比特图文件号 | 1 |
| 显示日期 | ON |
| 日期显示方式 | Month/day/time |