| 上海XXX电子科技有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编码 |  | 网络分析仪部分操作流程 |  |
| - 项目文件的创建 - 点按[SAVE-STATE]键，屏幕出现一个新的目录文件[REG1]； - 点按[FILL UTILITIES]键，输入项目名字，点按[DONE]键，完成项目文件的创建。 二，校准 操作流程： - 点按[SAVE/RECALL]，屏幕显示已创立的目录文件，使用旋钮键选中并点按[RECALL STATE]，打开项目文件； - 依次点按[CAL]，[CALIBRATE MENU]，[S11 1-PORT]；取出密封袋里的校准件，PORT 1 接口拧上开路件，点按[OPEN]，拧下开路件，换上短路件，点按[SHORT]，拧下短路件，换上负载件，点按[LOAD]，[DONE]，取下负载； - 依次点按[SAVE/RECALL]，[RE-SAVE STATE]，[YES]；至此创立的项目文件已校准好并已保存。 三，RETURN LOSS查看 - 点按[SAVE/RECALL]，屏幕显示已创立的目录文件，使用旋钮键选中并点按[RECALL STATE]，打开项目文件； - 将已装上天线的手机借助SMA插头连接上PORT 1接口，依次点按[FORMAT]，[LOG MAG]，屏幕显示的黄色图形即是此手机天线的RL图形，如果是绿色，则依次点按[DISPLAY]，[DATA and MEMORY]; - 依次点按[DISPLAY]，[DATA-MEMORY]，[MEMORY]，[SAVE/RECALL]，[RE-SAVE STATE]，[YES]，保存此天线的RL图形，以作随后的对比分析。 四，SWR查看 1， 点按[SAVE/RECALL]，屏幕显示已创立的目录文件，使用旋钮键选中并点按[RECALL STATE]，打开项目文件； 2， 将已装上天线的手机借助SMA插头连接上PORT 1接口，依次点按[FORMAT]，[SWR]，屏幕显示的黄色图形即是此手机天线SWR图形，如果是绿色，则依次点按[DISPLAY]，[DATA and MEMORY]; 3，依次点按[DISPLAY]，[DATA-MEMORY]，[MEMORY]，[SAVE/RECALL]，[RE-SAVE STATE]，[YES]，保存此天线的SWR图形，以作随后的对比分析。 五，DELAY调试 1， 点按[SAVE/RECALL]，屏幕显示已创立的目录文件，使用旋钮键选中并点按[RECALL STATE]，打开项目文件； 2，将天线已与手机RF模块开路的手机借助SMA插头连接上PORT 1接口，依次点按 [FORMAT]，[SMITH]，[SCALE REF]，[ELECTRICAL DELAY]，[0]，[K/M]；旋转旋钮键，使SMITH上4个节点密集在原图的最右端点处； 3，依次点按[SAVE/RECALL]，[RE-SAVE TTATE]，[YES]，保存图形，以作随后调天线匹配用 |  |  |  |